## ОП54
Образец №9.1
Обособена позиция 54
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | бр | 300
2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;36 мм и 40 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; | бр | 300
3 | Феморална глава - материал керамика; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; 36 мм и 40 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; | бр | 300
4 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,25 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | бр | 300
5 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 42 мм до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | бр | 300
6 | Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм | бр | 300
7 | Инсърт полиетилен материал UHMWPE вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм; | бр | 300
8 | Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- керамика с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм; | бр | 300
9 | Винт за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | бр | 300
10 | Реконструктивен ацетабуларен пръстен – материал - кобалтхроммолибденова сплав, анатомичени леви и десни; размери от 52мм до | бр | 300
11 | Ревизионно феморално стебло материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; дистални отвори за виксация с винтове; размери от 10,0мм до 19,0мм; възможност за анатомични леви и десни от размер 14,5мм до 19,0мм | бр | 50
12 | Полиетиленова ацетабуларна компонента за циментна фиксация – материал UHMWPE с вътрешен диаметър 28мм, 32мм и външен диаметър от 42мм до 64мм | бр | 200
13 | Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера - 8 стандартни и 5 с намален медиалотерален размер. | бр | 60
14 | Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване; 11 размера - 6 стандартни и 5 с намален медиалaтерален размер. | бр | 60
15 | Тибиален инсърт със стабилизираща фукция, техника с премахване или запазване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм. Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет. | бр | 60
16 | Тапа за тибиална компонента | бр | 60
17 | Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав и седемслойно покритие ; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера - 8 стандартни и 5 с намален медиалотерален размер. | бр | 60
18 | Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo и седемслойно покритие , с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване; 11 размера - 6 стандартни и 5 с намален медиалaтерален размер. | бр | 60
19 | • Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; • Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;36 мм и 40 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; • Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. • Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм или полиетилен материал UHMWPE вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм; • Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | бр | 50
20 | • Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; • Феморална глава - материал керамика; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; 36 мм и 40 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; • Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. • Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм или полиетилен материал UHMWPE вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм; • Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | бр | 50
21 | • Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; • Феморална глава - материал керамика; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; 36 мм и 40 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; • Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. • Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- керамика с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм; • Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | бр | 20
22 | • Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера - 8 стандартни и 5 с намален медиалотерален размер. • Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване; 11 размера - 6 стандартни и 5 с намален медиалaтерален размер. • Тибиален инсърт със стабилизираща фукция, техника с премахване или запазване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм. • Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет. • Тапа за тибиална компонента | бр | 20
23 | • Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав и седемслойно покритие ; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера - 8 стандартни и 5 с намален медиалотерален размер. • Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo и седемслойно покритие , с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване; 11 размера - 6 стандартни и 5 с намален медиалaтерален размер. • Тибиален инсърт със стабилизираща фукция, техника с премахване или запазване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм. • Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет. • Тапа за тибиална компонента | бр | 20
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП55
Образец №9.1
Обособена позиция 55
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Циментна тазобедрена протеза с високo полирани, двойно скосени стебла, без яка - тип 1 | бр | 5
2 | Циментна тазобедрена протеза с високo полирани, двойно скосени стебла, без яка - тип 2 | бр | 5
3 | Тазобедрена ендопротеза хибридна с анатомичен дизайн, късо ляво и дясно анатомично безциментно стебло, с метафизно закрепване, с капсула за циментно закрепване - комплект | бр | 5
4 | Тазобедрена ендопротеза хибридна с високo полирани, двойно скосени стебла, без яка, с капсула за безциментно закрепване - комплект | бр | 5
5 | Безциментна тазобедрена ендопротеза с анатомичен дизайн, късо ляво и дясно анатомично стебло, с метафизно закрепване и възможност за миниинвазивно поставяне | бр | 40
6 | Безциментна тазобедрена ендопротеза с анатомичен дизайн, късо ляво и дясно анатомично стебло, с метафизно закрепване, с керамична глава и възможност за миниинвазивно поставяне | бр | 5
7 | Безциментна тазобедрена ендопротеза с анатомичен дизайн, късо ляво и дясно анатомично стебло, с метафизно закрепване, с керамични повърхности и възможност за миниинвазивно поставяне | бр | 10
8 | Система за ревизионно тазобедрено ендопротезиране с циментно закрепване с антипротрузионен ринг - тип 1 | бр | 5
9 | Тотална колянна ендопротеза, с премахване на задна кръстна връзка, използваща специален лигаментотензор за мекотъканен баланс | бр | 70
10 | Ревизионна коленна ендопротеза с циментно закрепване с постоянна ос на движение | бр | 5
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП56
Образец №9.1
Обособена позиция 56
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, модулна. | бр | 200
Тазобедрено стъбло за циментно закрепване тип“Мюлер” или аналогичен, без яка, с удължен конус 12/14 mm., 135-градусов ъгъл на шийката със стандартен и латерален офсет, с надлъжни канали с дълбочина 0,2mm. по дължината на циментируемата част на стеблото и един водещ централен канал с дълбочина 0,5mm Материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9. Размери:7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50;
Униполярна бедрена глава тип мур или аналогичен, съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN, размери от 38 мм до 60 мм;
Спринцовка за цимент, ретроградна
Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.
2 | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна. Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация - тип 1 | бр | 150
Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм;
Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12;
Циментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура. Материал: неръждаема стомана, напълно полирана, Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 60 мм;
Стандартна UHMWPE втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм ; Материал: втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 60 мм;
Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.
3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, антиалергична съставка,керамика, антипротрузионен ринг) - тип 1 | бр | 80
Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм;
Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12;
Циментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура. Материал: неръждаема стомана, напълно полирана, Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 60 мм;
Втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност от стабилизиран с витамин Е crosslinked полиетилен UHMWPЕ; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм ; Материал: втулката трябва да бъде изработена от от crosslinked полиетилен UHMWPE стабилизиран с витамин Е; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.
4 | Еднополюсна моноартикуларна ендопротеза със стебло с безциментно закрепване - тип 1 | бр | 70
Тазобедрено стъбло за безциментно закрепване без яка; заострено; с проксимално титаново порьозно покритие за срастване с костта; с корандова повърхност в средната част за прорастване на костта; полиран заострен дистален край; 135-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14;Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 12 стандартни стъбла с дължини 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155; 10 стъбла с латерален офсет и дължини 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155
Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µм, изработена чрез grit-blasted технология
Разновидности: стеблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав
Размери: стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197
Униполярна бедрена глава тип мур или аналогичен, съвместима с конус 12/14 Материал: FeCrNiMnMoNbN, размери от 38 мм до 60 мм;
5 | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана. Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандaртна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) - тип 1 | бр | 60
Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм;
Феморална глава съвместима с конус 12/14, Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12;
Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура, Циркумферентни ребра за първична фиксация, титаново покритие, нанесено посредством вакуум плазма разпръзкване и хидроксиапатит за подобряване стабилността на капсулата. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан и хидроксиапатит Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
Стандартна UHMWPE втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм ; Материал: втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
6 | Двуполюсна безциментна ендопротеза с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) - тип 1 | бр | 60
Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм;
Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: CoCr; Размери: с диаметри 22.2мм с шийка -2, 0, +2, 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, +7,0 и +10 и 32мм с шийка -6, -4, 0, +4, +8 и +12;
Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура, Циркумферентни ребра за първична фиксация, титаново покритие, нанесено посредством вакуум плазма разпръзкване и хидроксиапатит за подобряване стабилността на капсулата. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан и хидроксиапатит Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
Втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност от стабилизиран с витамин Е crosslinked полиетилен UHMWPЕ; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм ; Материал: втулката трябва да бъде изработена от от crosslinked полиетилен UHMWPE стабилизиран с витамин Е; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
7 | Двуполюсна безциментна ендопротеза с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) - тип 2 | бр | 60
Бедрено стъбло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново порьозно покритие, нанесено посредством плазмено разпръскване; 133-градусов ъгъл на шийката; морзов конус 12/14; Материал: Ti-6Al-4V сплав;Размери: 15 стандартни стъбла с дължини 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм; 14 стъбла с латерален офсет и дължини 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156мм;
Феморална глава съвместима с конус 12/14 Материал: керамика; Размери: с диаметри 28мм с шийка -3.5, 0, +3.5мм, 32мм с шийка -4, 0, +4мм и 36мм с шийка -4, 0, +4 и +8мм
Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, която се постига посредством комбиниране с мобилна вложка с голям диаметър и феморална глава с диаметър 22.2мм или 28мм. Цилиндро-сферичен дизайн и анатомична апертура, Циркумферентни ребра за първична фиксация, титаново покритие, нанесено посредством вакуум плазма разпръзкване и хидроксиапатит за подобряване стабилността на капсулата. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан и хидроксиапатит Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
Втулка за ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност от стабилизиран с витамин Е crosslinked полиетилен UHMWPЕ; вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22.22мм или 28мм ; Материал: втулката трябва да бъде изработена от от crosslinked полиетилен UHMWPE стабилизиран с витамин Е; Размери: за капсули с минимален външен диаметър на капсула 44 мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 64 мм;
8 | Ревизионни ендопротези с аугменти от трабекуларен метал в случаи с костни дефекти - тип 1 | бр | 40
Втулка за ревизионна ацетабуларна капсула от трабекуларен метал с 10 градуса инклинация; Материал: crosslinked полиетилен UHMWPE; Размери: от 48 до 80, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям,
9 | Монолитно безциментно ревизионно стебло | бр | 40
Тазобедрено стебло за безциментно закрепване дълъг ревизионен вариант, без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µм, изработена чрез grit-blasted технология
Разновидности: стеблото трябва да притежава CCD ъгъл от 131°; трябва да бъде с минимален офсет 40 и максимален офсет 52 ;Материал: Ti6Al7Nb сплав
Размери: стеблата трябва да бъдат с дължини от 178, 183, 188, 193, 199, 204, 210, 215 и 221мм;
10 | Ножчета за осцилиращ резец | бр | 60
Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm
11 | Ножчета за уникондилно колянно протезиране | бр | 20
Комплект от 3 броя ножчета за уникондилно колянно протезиране, включващ 1 бр. реципрокативен резец, 1 бр. осцилиращ резец с дължина 90мм, ширина 13мм и дебелина 0,89мм и 1 бр. реципрокативен резец за кил
12 | Система за пулсиращ лаваж | бр | 50
Система за пулсиращ лаваж на колянна става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане
Система за пулсиращ лаваж на тазобедрена става с възможност за работа в силен и лек режим, посредством контролируемо от спусъка налягане
13 | Цимент с антибиотик | бр | 80
Костен цимент с антибиотик 40г.
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП57
Образец №9.1
Обособена позиция 57 - Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено и коленно ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5°40'. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°. | бр | 400
2 | По - дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5° 40' и. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW). Четири размера на стеблото: C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 137°, E-230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°. | бр | 20
3 | Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5°40’. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V); хидроксиапатитът (HA ). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°. | бр | 160
4 | Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация. Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V и да са покрити с хидроксиапатит. Конусът на шийката да е 12/14 5°40. Размерите да са 7 за ляво и 7 за дясно бедро: B-115mm; C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. | бр | 10
5 | Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро с модулна шийка. Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo). Материалът, от който да е изработено стеблото да е TI6AL4V и да е покрито с хидроксиапатит, да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява L. Изработени от материал CoCrMo | бр | 10
6 | Индивидуално бедрено стебло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен пациент, болницата предоставя само необходимите ядрено - магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да бъде титанова сплав (TI6AL4V), стеблото да бъде покрито с пориозен титан и хидроксиапатит. | бр | 4
7 | Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране. Да е анатомично конструирано с модулна шийка и изработено от титаниева сплав (TI6AL4V)', покрито с пориозен титан и хидроксиапатит. Дисталният край на стеблото да се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм). Да се комбинара се с 12 модела модулни шийки 12/14. 5 размера за ляво и 5 размера за дясно бедро: T10-214mm;T12-224mm; T14-236mm; T16-249mm; T18-260mm.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява. Изработени от материл CoCrMo. | бр | 60
8 | Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата. Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът (UHMWPE). Рзмери от Ǿ 44 до Ǿ 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм | бр | 120
9 | Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация, да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V и покрита с пориозен титан и хидрксиапатит. С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm; Ǿ32mm и Ǿ36mm. Втулката да е изработена от UHMWPE или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 40
10 | Керамична ацетабуларна капсула за безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева сплав (TI6AL4V). Да е покрита с пориозен титан и хидрксиапатит. Геометричната форма на капсулата да е 180º хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да е 7мм в екваториалната зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма - спрей, торчинг, техника. Биологичният разтвор от контакта на коста с хидрксиапатитното поктирие да води до бърза остео – интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и минимизираме на микродвиженията между коста и капсулата. Дизайнът ù да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При необходимост се използват спонгиозни винтове от 6,5мм, 3 броя. Размери от Ǿ 40 до Ǿ 64мм. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм | бр | 10
11 | Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V) и покрити с пориозен титан и хидрксиапатит. С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Налични са инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в едиия край, която може да бъде извита или премахната според случая.На 180° са разположени 3 броя ушички,позволяващи винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от Ǿ 48мм до Ǿ 70мм, през 2мм;.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. Инлеят е изработен от (UHMWPE) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565), да бъде стелиризитан с гама лъчи под нитроген. | бр | 10
12 | Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториална яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърьността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит. | бр | 40
13 | Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит | бр | 120
14 | Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с титаниева кука и 2 уши с възможност за фиксация с 4 винта. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит | бр | 10
15 | Биартикуларна ацетабулна Капсула за циментна фиксация. Материал неръждаема стомана PMMA . Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. | бр | 120
16 | Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 39 мм до Ø 59мм през 2 мм. Материал: Стомана CrNi. Съвместима с фемурални глави с Ø 22,22 и 28 мм | бр | 200
17 | Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 20
18 | Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm , Ǿ32mm и Ǿ36mm да е изработен от Чирулен 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 20
19 | Керамични инсърти с форма на пресечен конус. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм. | бр | 10
20 | Инлеи с вътрешният диаметър позволяващ работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 200
21 | Феморална глава съвместина с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана, с размери Ǿ 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм) и Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) | бр | 600
22 | Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14 5°40’, материал CoCrMo, с размери Ǿ22,22мм (офсет S -2мм; M 0мм: L +4мм), Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм), Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) и Ǿ36мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм). | бр | 60
23 | Феморалните глави да съвместими с конус 12/14 5°40’, изработени от материал керамика, с размери Ǿ 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), Ǿ 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ǿ 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), Ǿ 40мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) | бр | 10
24 | Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро ЛяваL. Изработени от материл CoCrMo. Конусът на шийката да е 12/14 5°40. | бр | 60
25 | Заключващи дистални винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм), изработени от титаниева сплав (Ti6Al4V) | бр | 120
26 | Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия, ляв и десен, с възможност за фиксиране към обтураторния отвор и винтова фиксация. Размери: от 50 мм до 60 мм през 2 мм.Материал неръждаема стомана PMMA с винтове | бр | 40
27 | Феморална компонента с циментно закрепване: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции | бр | 40
28 | Феморална безциментна компонента: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 6
29 | Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 30
30 | Тибиална циментна компонента с фиксация: проксимална повърхност с улеи по периферията за неподвижно фиксиране на тибиалния инсърт ; материал - титаниева сплав Ti6Al4Vсплав; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 30
31 | Тибиална безциментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 6
32 | Полиетиленов инсърт за мобилна платформа:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента – “mobile bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента;Реконструктивен имплант за фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване | бр | 30
33 | Полиетиленов инсърт с фиксация: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за предно - задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм;фиксиран по отношение на тибиалната компонента – “fixed bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента;Реконструктивен имплант за фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване | бр | 30
34 | Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериращо тибиално, модуларно стебло: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 8
35 | Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Стеблото се фиксира с винт за тибиалната компонента | бр | 8
36 | Полиетиленов инсърт:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента; ултраконгруентен на феморалната компонента; | бр | 8
37 | Екстензионен винт за инсърти 15/17мм. Материал - (CoCrMo). | бр | 10
38 | Анкериращо тибиално, модуларно стебло. Материал CoCrMo. Размери: Къс- 12мм; Прав - 70мм; Offset - 70мм; Среден - 40мм. | бр | 20
39 | Водещ тибиален пин. Материал: (CoCrMo). Два размера - за инсърти 10/11/12мм и за инсърти 15/17мм | бр | 40
40 | Индивидуален еднократен инструмент за поставяне на колянна протеза | бр | 10
41 | Индивидуални еднократни водещи блокчета за поставяне на колянна протеза | бр | 10
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП58
Образец №9.1
Обособена позиция 58
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, прав, 7 мм; 9 мм; 11 мм, 15; 17.5; 20 мм, стерилна опаковка | бр | 5
2 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, леко извит, 6.5 мм, 8.3 мм, 10.2 мм, 13.7 мм и 15.3 мм, стерилна опаковка | бр | 5
3 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, извит, 5.4 мм, 6.4 мм, 8.0 мм, 10.3 мм, 13.7 мм и 15.3 мм, стерилна опаковка | бр | 5
4 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, силно извит, 7.4 мм, 8.4 мм, 10.5 мм, стерилна опаковка | бр | 5
5 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, байонетен, 2.5/5, 3.5/5, 4.5/5, 7 мм, 9 мм, 12 мм, стерилна опаковка | бр | 5
6 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, извит под ъгъл, 6.1 мм, 8.0 мм, 9.0 мм, 10.6 мм, 11.8 мм, стерилна опаковка | бр | 5
7 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, извит под прав ъгъл, 5 мм, 7 мм, 10 мм, стерилна опаковка | бр | 5
8 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, извит под прав ъгъл, леко извит връх, 6.7 мм, 9 мм, стерилна опаковка | бр | 5
9 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, сърповидна извивка, 7 мм, 9.3 мм, 11.3, стерилна опаковка | бр | 5
10 | Титаниев клипс по Яшъргил, за мозъчна аневризма, стандартен, постоянен, латерално извит, 7 мм, 7.8 мм, 11.4 мм, 8.6 мм, стерилна опаковка | бр | 5
11 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, стандартен, прав, фенестриран, 3/ 9.8 мм, 4/10.8 мм, 5/11.8 мм, 6/12.7 мм, 9/15.7, стерилна опаковка | бр | 5
12 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, стандартен, извит, фенестриран 5/9,4 мм, 7.5/10.6 мм, 10/12.2 мм, стерилна опаковка | бр | 5
13 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, стандартен, извит под прав ъгъл, фенестриран 5/6,7 мм, 7.5/6.7 мм, стерилна опаковка | бр | 5
14 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, прав, 3 мм, 5 мм, фин връх, стерилна опаковка | бр | 5
15 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, прав, 3 мм, 5 мм, 7 мм, стерилна опаковка | бр | 5
16 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, извит под ъгъл, 4 мм, 4.7 мм, фин връх, стерилна опаковка | бр | 5
17 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, извит под ъгъл, 4 мм, 4.7 мм, стерилна опаковка | бр | 5
18 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, извит, 4 мм, 5.2 мм, 6.6 мм стерилна опаковка | бр | 5
19 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, байонетен, 4 мм, 7 мм, стерилна опаковка | бр | 5
20 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, извит под ъгъл, 7 мм, стерилна опаковка | бр | 5
21 | Титаниев мини клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, постоянен, латерално извит, 5 мм, 4.7 мм, 6.3 мм, стерилна опаковка | бр | 5
22 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, с ъгъл 45°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 5.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
23 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, Т-образен, с ъгъл 45°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 9.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
24 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, Т-образен, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 5.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
25 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 9.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
26 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 13.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
27 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен асиметричен, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 9.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
28 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен асиметричен, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 13.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
29 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, извит навън, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 8.9 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
30 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, извит навътре, с ъгъл 90°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 9.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
31 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, извит навън, с ъгъл 60°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 13.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
32 | Титаниев клипс по Яшаргил, за мозъчна аневризма, перманентен, Т-образен, извит навътре, с ъгъл 60°, диаметър на прозорчето 5мм, дължина на острието 13.0 мм, максимално отваряне 5.5мм | бр | 5
33 | Титаниеви аневризмални клипси по Яшъргил, временни, различни размери | бр | 5
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП59
Образец №9.1
Обособена позиция 59
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Съшивател за менискус: Съшивател за менискус, предназначен за All inside техника, предварително зареден с нископрофилни PEEK импланти и 2-0 оплетени ,полимерни, нерезорбируеми, сини на цвят конци | бр. | 10
2 | Сет за възстановяване на ПКВ: Имплант за регулируема кортикална феморална фиксация на кръстните връзки, водеща игла и биорезорбируем винт за тибия. Заключващият механизъм има поне четири точки, а резорбируемия материал е PLLA или 30% бикалциев фосфат+ 70% PLDLA с период за резорбиране до 2.5 г. | к-т | 5
3 | Острие за остехондрален трансфер с диаметър 6 , 8, 10 mm | бр. | 5
4 | Тнтаниев анкер 2.2 mm с прикачен към него оплетен, полимерен, нерезорбируем конец | бр. | 10
5 | Безвъзлов биорезорбируем, биокомпозитен или PEEK анкер 2.9 х 15.5 mm, 3.5 х 19.5 mm, 4.75 х 19.1 mm, 4.75 х 24.5 mm | бр. | 10
6 | Титаниев анкер 2.8 х 11.7mm, 3.5 х 12.1 mm, 5х 15.5 mm, 5.5 х 15.5mm с 1 или 2 прикачени към него оплетен, полимерен, нерезорбируем конец | бр. | 10
7 | Биорезорбируем анкер с резба по цялата дължина , с размери 3.0 mm и 5.5 mm с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца | бр. | 10
8 | Примка за захващане и извеждане на конец закривени под различни ъгли | бр. | 4
9 | Аблатор с и без канал за аспирация, 30°, 50°, 90°, нископрофилен | бр. | 5
10 | Оплетен, полимерен, нерезорбируем конец #2-0, #0, #2 | бр. | 24
11 | Канюлиран титаниев винт с диаметър 2,3 мм | бр. | 8
12 | Солиден титаниев винт с чупеща се глава с диаметър 2 мм и 3 мм | бр. | 8
13 | Сет за патела: Сет за възстановяване на патело-феморална нестабилност, състоящ се от два резорбируеми анкъра със затворен връх (85% PLLA/ 15% РТСР) и биокомпозитен интерферентен винт (30% двуфазен калциев фосфат и 70% PLDLA) | к-т | 4
14 | Био- интерферентен винт от резорбируем материал PLLA или 30% бикалциев фосфат+ 70% PLDLA | бр. | 6
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП60
Образец №9.1
Обособена позиция 60
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Двуполюсна циментна ендопротеза-метал/полиетилен: • Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; • Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм • Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; • Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 44 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 58 мм; | бр | 60
2 | Двуполюсна безциментна ендопротеза- метал/полиетилен: • Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; • Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;36 мм и 40 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; • Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. • Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм; • Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | бр | 50
3 | Еднополюсна циментна ендопротеза-биполярна глава: • Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; • Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм • Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; размер от 43 до 58 мм през 1 мм; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | бр | 10
4 | Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация : • Фемурално стебло - описание: Модуларно циментно бедрено стебло; без яка; да има овално сечение и централен канал по дължина на стеблото за по добра антиротаторна стабилност; конус на шийката по евро стандарт 12/14мм; CCD ъгъл 135⁰; стандартно и латерализирано (да бъде с 9.2мм допълнително офсет) - размери: 9 броя стандартни размера и 9 броя латерализирани: (6,25мм; 7,5мм; 8,75мм; 10мм; 11,25мм; 12,5мм; 13,75мм; 15мм; 17,5мм). - материал: CrNi алуминиева сплав според стандарт • Ацетабуларна чашка - описание: Ацетабуларна чашка тип Müller - обикновена и антилуксационна с рентгенопозитивен пръстен и 32мм вътрешен диаметър.- размери: от 46мм до 62мм външен диаметър.- материал: UHMWPE полиетилен - както и рентгенпозитивен пръстен от хром-никелова сплав • Фемурална глава - описание: фемурална глава с външен диаметър 32мм; конус на главата по евро стандарт 12/14мм.- размери: 6 брoя размера (S, M, L, XL, XXL, XXXL)- материал: CoCrMo сплав | бр | 80
5 | Система за чаcтично ендопротезиране с циментна фиксация: • Фемурално стебло - описание: Модуларно циментно бедрено стебло; без яка; да има овално сечение и централен канал по дължина на стеблото за по добра антиротаторна стабилност; конус на шийката по евро стандарт 12/14мм; CCD ъгъл 135⁰; стандартно и латерализирано (да бъде с 9.2мм допълнително офсет) - размери: 9 броя стандартни размера и 9 броя латерализирани: (6,25мм; 7,5мм; 8,75мм; 10мм; 11,25мм; 12,5мм; 13,75мм; 15мм; 17,5мм). - материал: CrNi алуминиева сплав • Модуларна биполярна фемурална глава - описание: Модуларна биполярна фемурална глава; Да има външна черупка от стомана и вътрешна вложка от полиетилен, които да са предварително сглобени; Вътрешният диаметър да бъде 28мм. - размери: Външен диаметър от 42мм до 58мм. - материал: CoCrMo алуминиева сплав и UHMWPE полиетилен • Фемурална глава - описание: фемурална глава с външен диаметър 28мм; конус на главата по евро стандарт 12/14мм. - размери: 4 брoя размера (S, M, L, XL) - материал: CoCrMo сплав | бр | 10
6 | Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация със стъбло с титаниево покритие : • Фемурално стебло - описание: Модуларно безциментно бедрено стебло; без яка; С плазма титаниево покритие в проксималната си половина; Полирано в дисталния си край; да има овално сечение и централен канал по дължина на стеблото за по-добра антиротаторна стабилност; конус на шийката по евро стандарт 12/14мм; CCD ъгъл 135⁰; стандартно и латерализирано (да бъде с 9.2мм допълнително офсет) - размери: 9 броя стандартни размера и 9 броя латерализирани: (6,25мм; 7,5мм; 8,75мм; 10мм; 11,25мм; 12,5мм; 13,75мм; 15мм; 17,5мм). - материал: алуминиева сплав и покритие от чист титаниум • Ацетабуларна чашка - описание: ацетабуларна чашка с безциментна фиксация тип пресфит; 2.2мм двоен пресфит антипротрузионен ръб; три отвора за фиксиращи спонгиозни винтове и един централен инструментален отвор с тапи; порозно покритие от чист титан; система за стабилна фиксация на полиетиленов инлей. - размери: от 37мм до 52мм - вътрешен диаметър и от 46мм до 64мм - външен диаметър . - материал: алуминиева сплав и покритие от чист титаниум • Ацетабуларен инлей (вътрешна компонента) - описание: ацетабуларна вложка от полиетилен; със система за стабилна фиксация към шела; Обикновенна и антилуксационна (с допълнителна яка с 10° офсет); за използване с 28мм и 32мм фемурални глави. - размери: от 37мм до 52мм външен диаметър и 32 мм и 28 мм вътрешен диаметър. - материал: UHMWPE полиетилен • Фемурална глава - описание: фемурална глава с външен диаметър 28 мм и 32 мм; конус на главата по евро стандарт 12/14мм. - размери: 6 брoя размера за Ø32мм (S, M, L, XL, XXL, XXXL) и 4 брoя размера за Ø28мм (S, M, L, XL) - материал: CoCrMo сплав • Спонгиозен винт: - описание: Спонгиозен самонарязен винт Ø6,5мм; стъпка на резбата 2.5мм; ствол Ø3.0мм; за поставяне с 3,5мм шестогран. - размери: 4 броя дължини ( от 25мм до 40мм). - материал: чист титан | бр | 10
7 | Ревизионно стебло-циментна чашка-метал/полиетилен: • Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност и два дистални отвора за временна фиксация с винтове, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм, леви и десни анатомични стебла за дилжини над 250мм; • Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; • Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 58мм; • Реконструктивна чашка за компенсиране на костни дефекти - в три размера, леви и десни; | бр | 20
8 | Ревизионно стебло-безциментна чашка-метал/полиетилен: • Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност и два дистални отвора за временна фиксация с винтове, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм, леви и десни анатомични стебла за дилжини над 250мм; • Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; • Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. • Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм; • Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм; | бр | 10
9 | Колянна ендопротеза с циментно закрепване: • Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера - 8 стандартни и 5 с намален медиалотерален размер. • Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване; 11 размера - 6 стандартни и 5 с намален медиалaтерален размер. • Тибиален инсърт със стабилизираща фукция, техника с премахване или запазване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм. • Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет. • Тапа за тибиална компонента | бр | 20
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП61
Образец №9.1
Обособена позиция 61
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6AI4V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм | бр | 1
2 | Шийна плака С ВИНТОВЕ - материал титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на винтовете от 12 до 20 мм. | бр | 1
3 | Шийна плака с кейдж - -Плаки и винтове от титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на винтовете 12 до 20 мм.Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6A14V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм | бр | 1
4 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | бр | 1
5 | Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | бр | 1
6 | Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край | бр | 1
7 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | бр | 1
8 | Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | бр | 1
9 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертебропласика. Сет за вертебропластика с инжекционна система с ергономична дръжка и с по-голям капацитет (15сс), с дълга тръба за инжектиране, която позволява на хирурга да поддържа разстояние от флуороскопията по време на инжектирането - 1 бр. цимент 20 гр., 1 бр. инжекционен пистолет, 2 бр канюли и 1 бр. миксер. | бр | 2
10 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- кифопластика. Сет за кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли, 1 бр балон, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор | бр | 1
11 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- кифопластика. Сет за кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли, 2 бр балона, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор | бр | 1
12 | КОНЕКТОРИ - материал титан. Възможност за избор на прави и ъглови | бр | 4
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП62
Образец №9.1
Обособена позиция 62
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Стеблото да е без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5°40'. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°. | бр | 400
2 | По - дълго циментно стеблото без яка, с овално сечение, наподобяващо максимално формата на костно – мозъчния канал на бедрото. Гладката повърхност на стеблото да следва формата на трохантерния масив и проксималната част на бедрената диафиза. В проксималната си част стеблото да е гладко полирано и завършва с конус 12/14 5° 40' и. Изработено е от неръждаема стомана (M30NW). Четири размера на стеблото: C-200mm CCD ъгъл от 136°; D-215mm CCD ъгъл от 137°, E-230mm CCD ъгъл от 138°; F-245mm CCD ъгъл от 139°. | бр | 20
3 | Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с конус на шийката 12/14 5°40’. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието е с пориозен титан и хидроксиапатит. Изработено е от (TI6AL4V); хидроксиапатитът (HA ). Девет размера на стеблото: A–115mm CCD ъгъл от 134°; B-121mm CCD ъгъл от 135˚; C-127mm CCD ъгъл от 136°; D-133mm CCD ъгъл от 137°, E-140mm CCD ъгъл от 138°; F-146mm CCD ъгъл от 139°; G-153mm CCD ъгъл от 140°; H-161mm CCD ъгъл от 141°; I-169mm CCD ъгъл от 142°. | бр | 160
4 | Тазобедреното стебло да е за безциментна фиксация. Стеблата да са със овална, компютърно – моделирана и анатомична форма, различни за ляво и дясно бедро. Стеблата да контактуват в три равнини с повърхността на костно – мозъчния канал. CCD ъгъл от 134º. Стеблата да са изработени са от титанова сплав – тип TI6AL4V и да са покрити с хидроксиапатит. Конусът на шийката да е 12/14 5°40. Размерите да са 7 за ляво и 7 за дясно бедро: B-115mm; C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. | бр | 10
5 | Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, компютърно-моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро с модулна шийка. Предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo). Материалът, от който да е изработено стеблото да е TI6AL4V и да е покрито с хидроксиапатит, да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C-120mm; D-124mm; E-131mm; F-139mm; G-146mm; H-153mm. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява L. Изработени от материал CoCrMo | бр | 10
6 | Индивидуално бедрено стебло за безциментна фиксация. Да се изработва с компютърна програма по поръчка за конкретен пациент, болницата предоставя само необходимите ядрено - магнитне срезове на съответния долен крайник. Материалът да бъде титанова сплав (TI6AL4V), стеблото да бъде покрито с пориозен титан и хидроксиапатит. | бр | 4
7 | Безциментно стебло за ревизионно ендопротезиране. Да е анатомично конструирано с модулна шийка и изработено от титаниева сплав (TI6AL4V)', покрито с пориозен титан и хидроксиапатит. Дисталният край на стеблото да се фиксира с винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм). Да се комбинара се с 12 модела модулни шийки 12/14. 5 размера за ляво и 5 размера за дясно бедро: T10-214mm;T12-224mm; T14-236mm; T16-249mm; T18-260mm.Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро Лява. Изработени от материл CoCrMo. | бр | 60
8 | Ацетабулна капсула за циментно закрепване: пълна хемисфера тип Мюлер II, с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметър има метална нишка от неръждаема стомана за ренгенографско проследяване на капсулата. Подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата, с цел и повърхност улесняваща позиционирането на капсулата и подпомагащ равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента. Минимална дебелина на капсулата – 6мм, за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материалът (UHMWPE). Рзмери от Ǿ 44 до Ǿ 60мм, през 2мм; за феморални глави с диаметър 28мм и 32мм | бр | 120
9 | Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация, да е изработена от титаниева сплав TI6AL4V и покрита с пориозен титан и хидрксиапатит. С екваториалнa яка с 1,4mm, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Фиксацията на инлея към капсулата се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Размери на капсулата от Ǿ40mm до Ǿ70mm, през 2mm.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm; Ǿ32mm и Ǿ36mm. Втулката да е изработена от UHMWPE или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565) и да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 40
10 | Керамична ацетабуларна капсула за безциментно закрепване пресфит. Капсулата да е от титаниева сплав (TI6AL4V). Да е покрита с пориозен титан и хидрксиапатит. Геометричната форма на капсулата да е 180º хемисфера с леко изгладена полярна зона. Средната дебелина на капсулата да е 7мм в екваториалната зона. Да бъде покрита с пориозен титан 0,5мм и хидрксиапатит 0,04мм и покритието да е постигнато чрез вакуум, плазма - спрей, торчинг, техника. Биологичният разтвор от контакта на коста с хидрксиапатитното поктирие да води до бърза остео – интеграцията, осигуряваща вторична стабилност и минимизираме на микродвиженията между коста и капсулата. Дизайнът ù да осигурява отличен пресфит и не налага използването на титаниеви винтове. При необходимост се използват спонгиозни винтове от 6,5мм, 3 броя. Размери от Ǿ 40 до Ǿ 64мм. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм | бр | 10
11 | Капсули за безциментна фиксация. Изработени от титаниева сплав (TI6AL4V) и покрити с пориозен титан и хидрксиапатит. С есваториалнa яка с 1,4мм, която подпомага пресфит стабилността. Покрита с 300 микрона пориозен титан и 80 микрона хидрксиапатит. Налични са инлеи с 0° и 10° инклинация. Фикцията на инлея към капсулата да се осигурява от множество зъбци разположени цирконферентно в капсулата. Пресфит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез 2 винта. Възможност за допълнителна фиксация с винтове с титаниева кука в едиия край, която може да бъде извита или премахната според случая.На 180° са разположени 3 броя ушички,позволяващи винтова фиксация чрез тях, увеличаващи по този начин първичната стабилност. Размери от Ǿ 48мм до Ǿ 70мм, през 2мм;.Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметър 22,22мм; 28мм; 32мм и 36мм. Инлеят е изработен от (UHMWPE) или (Чирулен 1020 X – ASTM F2565), да бъде стелиризитан с гама лъчи под нитроген. | бр | 10
12 | Ацетабулна Капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториална яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърьността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит. | бр | 40
13 | Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит | бр | 120
14 | Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с титаниева кука и 2 уши с възможност за фиксация с 4 винта. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит | бр | 10
15 | Биартикуларна ацетабулна Капсула за циментна фиксация. Материал неръждаема стомана PMMA . Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69мм през 2мм. | бр | 120
16 | Биполярна капсула със застопоряващ, обезопасяващ клип. Размери: Ø 39 мм до Ø 59мм през 2 мм. Материал: Стомана CrNi. Съвместима с фемурални глави с Ø 22,22 и 28 мм | бр | 200
17 | Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от UHMWPE, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 20
18 | Инлеи с 0° и 10° инклинация. Вътрешният диаметър на инлея да позволява работата с феморални глави с диаметъри Ǿ28mm , Ǿ32mm и Ǿ36mm да е изработен от Чирулен 1020 X - ASTM F2565, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 20
19 | Керамични инсърти с форма на пресечен конус. Вътрешният диаметър на инлеите да позволява работа с феморални глави с диаметър Ǿ 28, Ǿ 32, Ǿ 36, Ǿ40 мм. | бр | 10
20 | Инлеи с вътрешният диаметър позволяващ работата с феморални глави с диаметъри Ǿ22,22мм; Ǿ28mm и Ǿ32mm, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE, да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген. | бр | 200
21 | Феморална глава съвместина с конус 12/14 5°40’, материал неръждаема стомана, с размери Ǿ 28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм) и Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) | бр | 600
22 | Феморалната глава да е съвместима с конус 12/14 5°40’, материал CoCrMo, с размери Ǿ22,22мм (офсет S -2мм; M 0мм: L +4мм), Ǿ28мм (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм; XL +7мм), Ǿ32мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) и Ǿ36мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм). | бр | 60
23 | Феморалните глави да съвместими с конус 12/14 5°40’, изработени от материал керамика, с размери Ǿ 28 (офсет S -3,5мм; M 0мм: L +3,5мм), Ǿ 32 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +7мм), Ǿ 36 (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL +8мм), Ǿ 40мм (S -4мм; M 0мм; L +4мм; XL + 8мм) | бр | 10
24 | Модулни шийки, видове: Нормал S; Нормал L; Варус Валгус S 8°; Варус Валгус L 8°; Анте Ретро S 15°; Анте Ретро L 15°; Варус Валгус S 16°; Варус Валгус L 16°; Варус Ретро Дясна S; Варус Ретро Дясна L; Варус Ретро Лява S; Варус Ретро ЛяваL. Изработени от материл CoCrMo. Конусът на шийката да е 12/14 5°40. | бр | 60
25 | Заключващи дистални винтове с дължина от L – 25mm до L – 50mm (през 5мм), изработени от титаниева сплав (Ti6Al4V) | бр | 120
26 | Укрепващ кейдж за ацетабуларна ревизия, ляв и десен, с възможност за фиксиране към обтураторния отвор и винтова фиксация. Размери: от 50 мм до 60 мм през 2 мм.Материал неръждаема стомана PMMA с винтове | бр | 40
27 | Феморална компонента с циментно закрепване: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции | бр | 40
28 | Феморална безциментна компонента: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 6
29 | Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 30
30 | Тибиална циментна компонента с фиксация: проксимална повърхност с улеи по периферията за неподвижно фиксиране на тибиалния инсърт ; материал - титаниева сплав Ti6Al4Vсплав; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 30
31 | Тибиална безциментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 6
32 | Полиетиленов инсърт за мобилна платформа:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента – “mobile bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента;Реконструктивен имплант за фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване | бр | 30
33 | Полиетиленов инсърт с фиксация: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за предно - задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм;фиксиран по отношение на тибиалната компонента – “fixed bearing”; ултраконгруентен на феморалната компонента;Реконструктивен имплант за фиксация на предна кръстна връзка с възмоност за настройване | бр | 30
34 | Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериращо тибиално, модуларно стебло: материал Co Cr Мо сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизиран – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; | бр | 8
35 | Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибиална част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Стеблото се фиксира с винт за тибиалната компонента | бр | 8
36 | Полиетиленов инсърт:материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизиране; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента; ултраконгруентен на феморалната компонента; | бр | 8
37 | Екстензионен винт за инсърти 15/17мм. Материал - (CoCrMo). | бр | 10
38 | Анкериращо тибиално, модуларно стебло. Материал CoCrMo. Размери: Къс- 12мм; Прав - 70мм; Offset - 70мм; Среден - 40мм. | бр | 20
39 | Водещ тибиален пин. Материал: (CoCrMo). Два размера - за инсърти 10/11/12мм и за инсърти 15/17мм | бр | 40
40 | Индивидуален еднократен инструмент за поставяне на колянна протеза | бр | 10
41 | Индивидуални еднократни водещи блокчета за поставяне на колянна протеза | бр | 10
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП63
Образец №9.1
Обособена позиция 63
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Хидравлична система за вертебропластика, при която разбъркването на цимента се извършва затворено. Циментът влиза директно във фаза "инжектиране" след разбъркване, без допълнително изчакване. От контейнера циментът се инжектира чрез вградена хидравлична ситема от физиологичен разтвор и бутало на винтова резба директно в канюлата за инжектиране, при което се получава плавно инжектиране и пълен контрол върху процеса. | бр | 80
2 | Балон за кифопластика към хидравлична система за вертебропластика, при която разбъркването на цимента се извършва затворено | бр | 10
Обща стойност за обособената позиция:

## ОП64
Образец №9.1
Обособена позиция 64
№ | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозни количества | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер | Ед. цена в лв. без ДДС | Ед.цена в лв. с ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 4 х 7
1 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта ). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 4 винта и 2 пръчки. | бр | 10
2 | Система за къса транспедикуларна стабилизация (4 винта ) и динамична стабилизираща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки | бр | 10
3 | Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта ). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки. | бр | 8
4 | Система за средна транспедикуларна стабилизация (6 винта ) и динамична/хибридна стабилизираща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм;ниско профилна титаниева динамична/ хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки. | бр | 8
5 | Система за къса транспедикуларна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове ( мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукционни винтове), застопорчващи винтове , титаниеви правa пръчка / предварително огъната пръчка .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огъната пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект 4 винта и 2 пръчки. | бр | 10
6 | Система за къса транспедикуларна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта) и динанична стабилизираща пръчка за отворен хирургичен достъп). - три вида винтове ( мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукционни винтове), застопорчващи винтове , динамични пръчки. височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм)представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки. | бр | 10
7 | Система за средна транспедикуларна тораколумбална гръбначна стабилизация (6 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове ( мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукционни винтове), застопорчващи винтове , титаниеви правa пръчка / предварително огъната пръчка .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огъната пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки. | бр | 8
8 | Система за средна транспедикуларна тораколумбална гръбначна стабилизация (6винта) и динамична/хибридна стабилизираща пръчка за отворен хирургичен достъп - три вида винтове ( мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукционни винтове), застопорчващи винтове ,.; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична/ хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част(5мм))представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки. | бр | 8
Обща стойност за обособената позиция: