## Sheet1
No | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 4 БР. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ РАБОТНИ МЕСТА, НЕОБХОДИМИ НА КЛИНИКАТА ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ – УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ- ЕАД | Количество
I | Фабрично нов, компактен, мобилен апарат за инхалационна наркоза на деца и възрастни | 4
1 | Нисък разход на газове и възможност за работа с нисък поток.
2 | Механичен ротаметричен блок за въздух, кислород и райски газ .
3 | Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода.
4 | Възможност за ръчно обдишване и подаване на газове и анестетик при срив в централното и батерийно захранване.
5 | Електрически задвижван, бутален вентилатор, независим от подаваното количество свеж газ, със следните минимални технически параметри:
Еднократен дихателен обем: 20 – 1400 мл.
Дихателна честота: 4 – 60 bpm.
Pmax – до 70 смН2О
Ti:Te - 4:1 до 1:4
Регулируем PEEP: 0 – 20 смH2O
Инспираторна пауза: 0 – 50 %
Инспираторно време в режим SIMV: 0,3 – 4 сек
6 | Регулируем предпазен вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване, както и предапазен вентил за високо налягане на вентилатора.
7 | Система за контрол на кислородната концентрация при работа с райски газ, гарантираща минимум 23,0% кислород в газовата смес. Автоматично спиране на захранването с райски газ при стойности на кислорода под 23,0%.
8 | Кислороден байпас
9 | Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване.
10 | Дисплей – поне 10.0’’, цветен.
11 | Автоклавируема компактна и мобилна дихателна система с вместимост без шланговете и без балона не повече от 1,8 литра.
12 | Абсорбер за въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране, вместимост поне 1,5 л.
13 | Възможност за надграждане със система за използване на еднократни канистери за абсорбент на въглероден двуокис, с вместимост поне 1,2 л.
14 | Възможност за работа с два изпарителя при съответно блокиране на неизползвания в момента изпарител.
15 | Бронхиална аспирация.
16 | Система за отвеждане на наркозните газове.
17
18 | Режими на обдишване:
ръчно / спонтанно
Обдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/
Обдишване по налягане /PCV/
Обдишване подпомагано по налягане – PS,
Синхронизирано обдишване с подпомагане по налягане SIMV/PS
19 | Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни параметри:
- честота на дишане
- налягане в дихателните пътища
- тидален обем
- минутен обем
- РЕЕР
- пиково налягане
- FiO2 /инспираторна концентрация на кислород
20 | Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа до 120 мин.
21 | Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата.
22 | Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора и тест на предпазните клапани.
23 | Режим на готовност (stand-by)
24 | Наличие на поне 3 чекмеджета за аксесоари на количката на апарата
25 | Поне 2 от колелата на количката да се заключват
26 | Потребителски интерфейс на апарата на български език.
27 | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата.
28 | Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, сензори и консумативи необходими за работата му с деца и възрастни.
II | Анестезиологичен монитор
1 | Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер поне 14”
2 | Бутони за бърз достъп до основни менюта.
3 | Възможност за работа при температура 5 - 40° C, влажност 25% - 80%
4 | Възможност за изобразяване на най-малко 11 криви в реално време.
5 | Калкулатор на дозиране на лекарства.
6 | Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторна станция за поне 64 монитора.
7 | Възможност за работа в операционна зала без интерференция на електронож
8 | Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 минути.
9 | Да измерва сърдечна честота в границите 15-300 удара в минута, за деца – 350 удара в мин.
10 | Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%,
11 | Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременно.
12 | Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа
13 | Поне 16 различни анализа на аритмия
14 | Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца
15 | ЕКГ: 5 отвеждания, с възможност за изобразяване на поне 7 криви.
16 | Възможност за визуализация на данните от газовия анализ на анестезиологичния апарат с газов анализатор
17 | Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност
18 | Функция Замразяване на екрана
19 | VGA видео изход
20 | Захранване: 100-240V, 50-60 Hz
21 | Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за поне 180 минути.
22 | Вграден термопринтер за поне 3 криви; с опции за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове
23 | В комплект с кабели и модули за измерване на:
a. EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор – за многократна употреба;
b. кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия за многократна употреба
c. нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за многократна употреба ;
d. телесна тeмпepaтуpа кожна, ректална
24 | Потребителски интерфейс на български език
III | Газов анализатор
1 | За измерване на инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и анестетици - Изофлуран, Севофлуран, Енфлоран и Десфлоран.
2 | Данните от анализатора да могат да бъдат изобразявани на анестезиологичния монитор.
3 | Мониторите и газовите анализатори да са хардуерно и софтуерно съвместими с налични анестезиологични апарати в клиниката към момента.
No | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 3 БР. РЕСПИРАТОРИ ЗА ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, НЕОБХОДИМИ НА КЛИНИКАТА ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ – УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ- ЕАД | Количество
1 | Апарат за продължително обдишване на деца и възрастни | 3
2 | Фабрично нов
3 | Наличие на следните режими на механична вентилация:
Мандаторно обдишване по обем - VC-CMV
Синхронизирано Обдишване по обем - VC-SIMV
Обдишване по налягане PC
Бифазно обдишване с положителни нива на наляганията
Апнея-вентилация
Режим CPAP
Неинвазивно обдишване с маска (NIV) приложим във всички режими на вентилация
Кислородотерапия – с дебит в минимални граници от 2 до 90 L/min
4 | Наличие на система към всички режими за обдишване по обем, която гарантира достигане на зададеният мандаторен дихателен обем и едновременно с това регулира налягането и потока за предпазване от баротравма
5 | Възможност за надграждане със следните режими на механична вентилация:
Kонтролирана по обем вентилация с мандаторен минутен обем
Асистирано Обдишване по обем VC-AC
PC-APRV
6 | Задаване на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим
7 | Автономно захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина, позволяващо висока мобилност и пригодност за вътрешноболничен транспорт
8 | Турбината да позволява достигане на постоянен максимален инспираторен поток минимум 240 л/мин
9 | Бронхиален тоалет
10 | Пневматичен порт за включване на небулайзер
11 | Възможност за надграждане с капнометрия
12 | Вградена батерия осигуряваща захранване минимум 45 минути при отпадане на мрежовото захранване и захранването от външни батерии
13 | Минимални технически параметри:
честота на обдишване в граници 2/мин – 80/мин
съотношение на обдишване I:E от 90:1 до 1:90
инспираторно време 0,2-10 сек.
тидален (еднократен) обем 0,02-2,0 л.
инспираторно налягане 1-99 mbar
РЕЕР 0-50 mbar
подпомагане по налягане/ASB 0-35 mbar
чуствителност на тригера 1-15 л./мин
кислородна концентрация 21,0%-100,0%
14 | Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване (touch screen), с размер поне 12”, за управление на апарата, както и за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация:
графика в реално време за налягане, поток, обем
таблици на трендове с възможност за индивидуално конфигуриране; журнал
налягания в дихателните пътища; минутна вентилация
инспираторна концентрация на кислорода
дихателен обем; дихателна честота
температура на дихателния газ
intrinsic PEEP; Vtrap; inspiration hold
15 | Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст
16 | Контрол и алармиране при запущване на ендотрахеалния тубус
17 | Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, сензори и консумативи необходими за работата му с възрастни и деца
18 | 1 бр. ороназална маска /възрастни/, 1 бр. ороназална маска /деца/, 1 бр. маска за цяло лице, 1 бр. пневматичен небулайзер за медикаменти
19 | Потребителски интерфейс (меню) и надписи на бутоните на Български език
20 | Инструкции за употреба на Български език в оригинал от производителя
21 | Апаратът да може да се свърже с налични в клиниката към момента пациентни монитори посредством RS232 или друг порт, който предава данни от апарата към монитора. Данните от апарата за продължително обдишване, като криви, измервания, настройки, аларми, да могат да бъдат импортирани и изведени на мониторите
22 | Интервал за смяна на турбината без ограничение на часове за експлоатация минимум 7 години
No | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 4 БР. РЕСПИРАТОРИ ЗА ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИ, ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ – ВИСОК КЛАС, НЕОБХОДИМИ НА КЛИНИКАТА ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ – УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ- ЕАД | Количество
1 | Обдишване на пациенти от всички възрастови групи с телесно тегло над 0.5 кг | 4
2 | Наличие на следните режими на механична вентилация/обдишване:
Мандаторна вентилация контролирана по обем
Мандаторна вентилация контролирана по налягане
Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по обем - VC SIMV
Синхронизирана мандаторна вентилация контролирана по налягане - PC SIMV
Мандаторна минутна вентилация
Бифазно обдишване с положителни нива на наляганията
Вентилация по налягане с подпомагане на налягането
Вентилация по налягане с асистиран контрол
Вентилация по обем с асистиран контрол
APRV
Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP
Вентилация с продължително позитивно налягане CPAP с подпомагане на обема и на налягането – CPAP VS, CPAP PS
3 | Допълнителни настройки за обдишване:
Променлив Pressure Support
NIV – Неинвазивна Вентилация, приложима във всички режими на обдишване
Автоматична адаптация на инспираторния поток в режими контролирани по обем
Автоматична компенсация на тубуса
Автоматичен клиничен протокол в CPAP PS за извеждането на пациента от апаратна вентилация
Пакет за защита на белия дроб – Процедура за възстановяване и Low Flow процедура
Графично представяне на пациентния комплайънс и резистанс
О2 терапия
4 | Възможност за определяне на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим
5 | Капнометрия, с възможност за мониторинг на etCO2 при възрастни и педиатрични пациенти, с обхват 0 до 100 mmHg
6 | Възможност за подаване на газова смес с концентрация на кислорода от 21 до 100 обемни %
7 | Измерване на инспираторна кислородна концентрация с долна граница не по-висока от 18%
8 | Инспираторно време за възрастни, деца и неонати в граници от 0,1 до 10 сек
9 | Еднократен обем за възрастни, деца и новородени в минимални граници от 2 до 3.000 мл
10 | Дихателна честота в минимални граници: 1 до 98/min при възрастни и 1 до 150/min при педиатрични пациенти и неонати
11 | Инспираторно налягане: 1 - 95 mbar
12 | PEEP: 0-50 mbar
13 | Инспираторен поток: 2 до 120 L/min при възрастни и 2 до 30 L/min при деца и новородени
14 | Подпомагане по налягане (Psupp) в минимални граници от 0 до 90 mbar
15 | Автоматична компенсация на тубуса: компенсация 0 до 100 %
16 | Приложение на автоматична компенсация на тубуса и при пациенти с трахеостомен тубус
17 | Кислородна терапия с постоянен поток не по-малко от 2 до 50 L/min. и О2- концентрация в граници от 21 до 100%
18 | Микропроцесорен овлажнител за активно затопляне и овлажняване на газовата смес, приложим при възрастни, деца и неонати
19 | Вход за включване на небулайзер
20 | Наличие на цветен TFT дисплей с диагонал минимум 17”, със сензорно управление (Touch – Screen), за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация:
Показване на минимум 3 графики в реално време едновременно
Избор между 4 графики: налягане, поток, обем и etСО2
Показване на минимум 12 стойности на екрана
Налягания в дихателните пътища – Pplat, PEEP, PIP, Pmean, Pmin
Минутна вентилация – MV, MVmand
Еднократен обем VT
Инспираторна концентрация на кислорода
Дихателна честота RR, RRspon
Резистанс
Къмплаянс
Лекажи при минутна вентилация MVleak
Отрицателна инспираторна сила NIF
Оклузионно налягане
Съотношение поток/налягане, обем/налягане (примки)
Информация за състоянието на пациента в цялостния период на обдишване (журнал)
Образно представяне на функционалността на белия дроб на пациента, в реално време
21 | Функционалност на екрана: завъртане на минимум 90˚ на ляво и на дясно, накланяне, възможност за монтиране на екрана на стандартна тръба или шина
22 | Минимум 6 различни, индивидуално конфигурируеми екрана
23 | Автоматична компенсация на утечки/лекаж при неинвазивна вентилация
24 | Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст при застрашаващи живота отклонения в зададените параметри като еднократен обем, дихателна честота, експираторна концентрация на CO2, както и при дисконекция на пациента, утечки и други
25 | Светлинна индикация на алармата, видима от всички страни
26 | Индивидуална настройка на алармените граници
27 | Експорт на данни и настройки чрез USB стик
28 | Потребителски интерфейс на български език
29 | Инструкция за работа на български език в оригинал, отпечатана от производителя, както и запаметена в електронен вид в апарата
30 | Окомплектовка към апарата: количка с колела, възможност за заключване на поне две колела, гъвкав статив за пациентната система, комплект шлангове за възрастни и деца, шлангове за централно захранване с кислород и въздух, комплект маски за неинвазивна вентилация на възрастни и деца, пневматичен небулайзер за медикаменти, сензор и кювети за CO2 за деца и възрастни, сензори за поток
31 | Точните настройки на вентилация да могат да бъдат прехвърляни бързо, чрез USB стик или аналог на други апарати за механична вентилация
No | МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 7 БР. ПАЦИЕНТНИ МОНИТОРИ И ЕДИН БРОЙ ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ, НЕОБХОДИМИ НА КЛИНИКАТА ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ – УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ- ЕАД | Количество
1 | Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер поне 14.” | 7
2 | Тегло не повече от 8,0 кг.
3 | Бутони за бърз достъп до основни менюта
4 | Възможност за работа при температура 5 - 40° C, влажност 25% - 80%
5 | Възможност за изобразяване на най-малко 10 криви в реално време.
6 | Калкулатор на дозиране на лекарства
7 | Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторна станция.
8 | Възможност за работа в операционна зала без интерференция на електронож.
9 | Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 /минути/
10 | Да измерва сърдечна честота в границите 15-300 удара в минута, за деца – 15 – 350 удара в мин.
11 | Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%,
12 | Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременно.
13 | Да има възможност за изобразяване поне 2 отвеждания от IBP едновременно, с динамично измерване на налягане поне от -50 до 300 mmHg.
14 | Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца.
15 | ЕКГ: поне 3 отвеждания, с възможност за изобразяване на поне 7 криви.
16 | Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа.
17 | Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност.
18 | Функция Замразяване на екрана.
19 | VGA видео изход.
20 | Захранване: 100-240V, 50-60 Hz
21 | Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за поне 240 Минути.
22 | Вграден термопринтер за поне 3 криви; с опции за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове
23 | В комплект с кабели и модули за:
Два от пациентните монитори да са в комплект с:
- EКГ, cъpдeчнa чecтoтa - 3 отвеждания - за възрастни.
- Кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни.
- Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe - за възрастни.
- Температура – за възрастни.
Три от пациентните монитори да са в комплект с:
- EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания - за новородени, деца и възрастни.
- Кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за новородени, деца и възрастни.
- Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe - новородени, деца и възрастни.
- Температура – новородени, деца и възрастни.
Два от пациентните монитори да са в комплект с:
- EКГ, cъpдeчнa чecтoтa - 3 отвеждания - за възрастни.
- Кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни.
- Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe - за възрастни.
- Температура – за възрастни.
- Инвазивно кръвно нялягане
Софтуер /потребителски интерфейс/ на български език .
24 | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя
25 | Пациентните монитори да са софтуерно и хардуерно съвместими с наличната в отделението наркозо-дихателна апаратура.
Централна мониторна станция – 1бр.
1 | Процесор мин. , Intel Core i3,
2 | Оперативна памет /RAM/ поне 4096MB
3 | Хард диск поне 500GB HDD
4 | Дисплеи - 2 броя: поне 22” диагонал, LCD, 16/9
5 | Интерфейси:
поне 1 USB порт
1 RJ-45 networking interface
Sound output interface
Microphone input interface
6 | Операционна система: Windows
В комплект с клавиатура, мишка, операционна система Windows 7 Pro, UPS за запазване на данните при срив на електрозахранването.
Възможност за изобразяване на поне следните данни от пациентнтите монитори:
Като криви:
2 канала ECG криви
1 канал крива на дишането /RESP крива/
1 канала плетизмограма /PLETH крива/
2 канала IBP криви
1 канал CO2 крива
Като стойности:
HR, RESP, ST
SpO2 and PR
SYS, MAP и DIA от NBP
SYS, MAP и DIA от IBP
Две температури и 1 делта температура
Трендове:
240-часов тренд от всеки пациентен монитор
12- часов кратък тренд от всеки пациентен монитор
72 часа Full Disclosure с възможност за преглед
Аларми на приоритетен принцип за параметри, ST, аритмия.
Възможност за експорт на данни до мрежов принтер или в pdf.
No | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 1БР. ТРАНСПОРТЕН РЕСПИРАТОР ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, НЕОБХОДИМ НА КЛИНИКАТА ПО ИЗГАРЯНЕ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ – УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ- ЕАД | Количество
1 | Апарат за спешна медицинска помощ за контролирано обдишване с микропроцесорно управление и електрическо задвижване. | 1
2 | Висока мобилност и пригодност за вътреболничен и междуболничен транспорт.
3 | Наличие на дръжка за пренасяне, балансираща центъра на тежеста
4 | Наличие на система за пренасяне, с място за кислородна бутилка /диаметър 100 – 120 см, дължина 300 - 450 mm./ с редуцирвинтил
5 | Чанта за аксесоари с възможност за закачане на апарат/системата за пренасяне
6 | Възможност за захранване с О2 от централан газова инсталация, и от бутилка с О2
7 | Захранване 100 до 240 V~ / 50/60 Hz / 1.0 A.
8 | DC/DCпреобразувател за захранване в линейка
9 | Вградена Li-Ion батерия, осигуряваща поне 8 часа непрекъсната работа.
10 | Бърз старт – под 12сек.
11 | Принцип на работа: Контролиран по време, постоянен по обем и с наблюдение на налягането, предназначен за възрастни и деца с еднократен обем от 100 ml и нагоре.
12 | Компактен, устойчив на атмосферни влияния, сътресения и удари, лек, с общо тегло не повече от 3,7 кг. /с батерия/.
13 | Екран: цветен, управление с докосване, поне 4“ диагонал
14 | Възможност за завъртане на контролния дисплей за удобство при работа и по-добра видимост от двете страни на уреда.
15 | Индикации на екрана за оставащият заряд на батерията, 100 % O2 или O2/въздух смес, текущата консумация на газ
16 | Наличие на следните режими на механична вентилация:
17 | Контролирани по обем: VC-CMV, VC-AC
18 | Спонтанно дишане - SPN-CPAP
19 | Настройка за обдишване при CPR /кардио – пулмонална ресусцитация/, с адаптация на алармите за минутен обем и за дихателна честота
20 | Възможност за обдишване на пациента със 100 % кислород, или с газова смес кислород/въздух
21 | Авариен въздушен вентил - при прекъсване на подаването на газ да позволява спонтанно дишане с околен въздух
22 | Настройка намаксимално налягане Pmax: 20 – 55 mbar
23 | Настройка на респираторна честота RR: 5 – 50 1/min
24 | Настройка на Еднократен обем: 100 – 2000 ml
25 | Тригер по поток с чувствителност 1 – 15 L/min
26 | Тригер по налягане с чувствителност 1 – 15 стъпки
27 | Настройка PEEP: 0 до 20 mbar
28 | Максимален инспираторен поток поне 100 L/min
29 | Настройка Инспираторно време: 0.3 до 10 s
30 | Настройка Съотношение I:E: 1:4 to 4:1
31 | Възможност за настройка на алармените граници за MV, RR, CO2
32 | Звукови и текстови аларми за висок/нисък MV, както и за висок RR, апнея, утечка, разкачане, слаба батерия и др.
33 | Текстовите алармени съобщения да са с поне 3 нива на важност / приоритет, цветово кодирани.
34 | Графично представяне на налягането на дихателните пътища Paw.
35 | Тест за проверка на устройството – не по-дълъг от 1 мин.
36 | Тест за проверка на пациентната система за обдишване – не по-дълъг от 1 мин.
37 | Работа на уреда в екстермни температурни условия – поне от -20 до +45° С
38 | Работа на уреда вширок диапазон на относителна влажност без кондензация – поне от 10 до 90%.
39 | Работа на уреда в широк диапазан на атмосферно налягане – поне 620 до 1,100 hPa, с автоматична компенсация на атмосферното налягане
40 | Работа на надморска височина поне до 4 000 м.
41 | Степен на защита IP на уреда – поне 34.
42 | Пациентната система и сензора за поток да са за многократна употреба и да подлежат на стерилизация.
43 | Подробно ръководство за употреба на български език.
44 | Потребителски интерфейс на български език.